SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Aparatu ultrasonograficznego

Producent:			…………………………………………………………………………………

Kraj:				…………………………………………………………………………………

Nazwa aparatu, typ model:	…………………………………………………………………………………

Rok produkcji, wymagany 2019 …………………………………………………………………………………

Tabela nr 1

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

Parametry minimalne

| Lp. | Parametry techniczne | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta w zakresie sprzedaży i serwisu | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LCD z podświetleniem LED, kolorowy | Przekątna ≥ 21,5 cala Rozdzielczość monitora≥1920x1080 |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy z podświetleniem LED | ≥10 cali rozdzielczość ≥ 1280x800 |  |
|  | Regulacja panelu sterowania | Góra /dół ≥180 mm Lewo/prawo ≥ +/- 30° |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym i fizyczną dostępną na panelu lub wysuwaną spod panelu operatora | TAK |  |
|  | Regulacja TGC cyfrowa dostępna na panelu dotykowym lub fizyczne suwaki TGC | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 3.000.000 kanałów procesowych | TAK ≥ 3 000 000 |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Co najmniej cztery aktywne, równoważne, bezpinowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK ≥ 4 |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 12 500 |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym | TAK HDD min 500 GB |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji | ≥2-38 cm |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Dynamika systemu | ≥255dB |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu | ≥8 |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK |  |
|  | B-Mode z maksymalną częstością odświeżania (frame rate) | ≥1100 fps/Hz |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne ≥ 3 częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Postprocessing obrazu min.:auto optymalizacja spektrum, zmiana map szarości (min. 8 map), zmiana chroma map (min. 8map) | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Prędkość w Dopplerze Kolorowym | ≥ 2,96 m/s |  |
|  | PRF dla Dopplera Kolorowego | ≥14,9 KHz |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) z maksymalną częstością odświeżania (frame rate) | ≥400 fps/hz |  |
|  | Skala koloru- ilość kolorów | ≥256 |  |
|  | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK |  |
|  | Prędkość Dopplera Mocy | ≥ 2,96 m/s |  |
|  | PRF dla Dopplera Mocy | ≥14,9 KHz |  |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥ 3,0 m/s |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥ 0,7-15mm |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie trybów: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow/ HDFlow/eFlow, B+SFlow/HDFlow/eFlow+PW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+C+M, Dual B, Dual B+C, Dual B+PD Lub równoważne | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania przepływów, bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK/NIE |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK |  |
|  | Opcja poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. VSRI lub HDVI | TAK OPISAĆ |  |
|  | Filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek, zapewniający uzyskanie obrazu zbliżonego do obrazów MRI | TAK |  |
| Głowice ultrasonograficzne |
|  | Głowica convex |  |  |
|  | Głowica Convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych, pediatrycznych, naczyniowych, położniczych i ginekologicznych | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy głowicy od 2 do 7 MHz ±1 MHz | TAK Podać |  |
|  | Kąt widzenia – min. 700 | TAK Podać |  |
|  | Ilość elementów – min. 160 | TAK Podać |  |
|  | Głowica liniowa | TAK |  |
|  | Głowica liniowa 2D do badań, narządów położonych powierzchownie, położniczych, naczyniowych i innych | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy głowicy od 3,5 do 12,5 MHz ± 1 MHz | TAK Podać |  |
|  | Szerokość pola obrazowego min. 50,0 mm | TAK Podać |  |
|  | Ilość elementów – min 192 | TAK Podać |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica endokawitarna | TAK |  |
|  | Głowica endokawitarna 2D do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy głowicy – od 3 do 11,5 MHz ± 1 MHz | TAK Podać |  |
|  | Kąt widzenia – min. 200º | TAK Podać |  |
|  | Ilość elementów – min. 190 | TAK Podać |  |
| Pakiety obliczeniowe/raporty |
|  | Badania radiologiczne | TAK |  |
|  | Badania małych narządów | TAK |  |
|  | Badania naczyniowe | TAK |  |
|  | Badania położnicze | TAK |  |
|  | Badania ginekologiczne | TAK |  |
|  | Badania kardiologiczne | TAK |  |
|  | Badania pediatryczne | TAK |  |
|  | Badania urologiczne | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: macica ( długość, szerokość, wysokość) objętość jajników ( z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS,ED,RI | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min. P I, RI, HR) | TAK |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar NT – Automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczanie wartości NT | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu ( automatyczny obrys i wyznaczanie wartości) | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar AC i FL na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczanie wartości) | TAK |  |
|  | Pomiary Z- Score | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. Dla 3 płodów. | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o technikę obrazowania 3/4D pozwalająca na wizualizację zbliżoną do obrazu fetoskopowego z możliwością podświetlania obrazu z dowolnego kąta. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o technikę obrazowania tomograficznego, wykorzystująca technikę obrazowania 3D, dostępną w czasie rzeczywistym i na obrazach z archiwum. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję MPI (fetal myocardial performance index) lub STIC (Spatio-temporal image correlation) z automatyczną analizą. Funkcja pozwalająca na szybkie i dokładne badanie serca płodu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację zawierającą dedykowany raport z badania piersi. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję badania z użyciem środka kontrastowego dostępne na głowicy endowaginalnej wolumetrycznej w trybie 3D/4D do badania drożności jajowodów- HYCOSY | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii uciskowej dedykowany do badań szyjki macicy, z wyliczeniem stosunku elastyczności wewnętrznego ujścia szyjki macicy do zewnętrznego celem oceny ryzyka przedwczesnego porodu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośniki CD/DVD oraz USB | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pomiarów mózgu płodu pozyskiwanych z wizualizacji 3 poprzecznych płaszczyzn | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia ultrasonografu do telefonu wyposażonego w aplikację mobilną, która pozwala na przesłanie obrazów, filmów ultrasonograficznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję oprogramowania elastograficznego dedykowanego do badania tarczycy, elastografia fali podłużnej (tzw metoda bezuciskowa) z wykorzystaniem pulsacji tętnicy szyjnej. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0, min Storage, Commitment. Worklist, Structure Report OB/GYN, Breast Report | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Zapewnienie co najmniej 2 przeglądów serwisowych w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne, w szczególności aparat o parametrach punktowanych dodatkowo zgodnie z zapisami tabeli nr 2.

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych w kolumnie 4 niniejszego Załącznika wartości parametrów Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów                            z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 3 „WYMAGANIE / Wartość graniczna" określone jako „Tak" oraz parametry liczbowe oznaczone „min" lub ,,max" stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2 lub 3. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH

# Parametry punktowane w kryterium oceny techniczno - jakościowej

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wartości graniczne /Wymaganie | Wartości parametru w zaoferowanym aparacie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej - liczba kanałów procesowych | = 3 mln |  | 0 pkt |
|  |  | Od 3 000001 Do 5 000 000 |  | 5 pkt |
|  |  | Od 5 000 001 do10 000 000 |  | 10 pkt |
|  |  | Powyżej 10 mln |  | 15 pkt |
|  | Konsola aparatu wyposażona w fabryczny podgrzewacz do żelu zlokalizowany na wysokości panelu operatora | TAK/NIE |  | Tak – 10 Nie - 0 |
|  | B-Mode z maksymalną częstością odświeżania (frame rate) ≥1100 fps/Hz | ≥ 1 100 fps/Hz |  | 0 pkt |
|  |  | 1001 – 1900 fps/Hz |  | 5 pkt |
|  |  | > 1900 fps/Hz |  | 10 pkt |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po upływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK TAK/NIE |  | Tak – 10 Nie - 0 |
|  | Postprocessing obrazu min.:auto optymalizacja spektrum, zmiana map szarości (min. 13 map), zmiana chroma map (min. 16map) | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Prędkość w Dopplerze Kolorowym | ≥ 5,6 m/s |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | PRF dla Dopplera Kolorowego | ≥18 KHz |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Prędkość Dopplera Mocy | ≥5,6 m/s |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | PRF dla Dopplera Mocy | ≥18 KHz |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥ 17,0 m/s |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥ 0,5-30 mm |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcja obrazowania przepływów, bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym | System operacyjny na dysku SSD min 120 GB i archiwum na dysku HDD min 1 TB |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | lub |  |  |
|  |  | System operacyjny i archiwum na dysku SSD min 500 GB |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru IMT | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Głowica Convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych, pediatrycznych, naczyniowych, położniczych i ginekologicznych Częstotliwości pracy głowicy od 1,5 do 8 MHz ±0,5MHz Kąt widzenia – min. 580 Ilość elementów – min. 190 | TAK/NIE |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Głowica liniowa 2D do badań, narządów położonych powierzchownie, położniczych, naczyniowych i innych Częstotliwości pracy głowicy od 3,5 do 16,5 MHz ±0,5MHz Szerokość pola obrazowego min. 50,0 mm Ilość elementów – min 256 | TAK/NIE |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania przez Wykonawcę to 205 punktów

UWAGA:

- Przy ocenie wartości technicznej urządzenia oferowana wartość liczbowa równa granicznej otrzyma 0 punktów. Przyznawane będą punkty tylko za parametry lepsze od wartości granicznej, a wartości parametrów oceniane będą proporcjonalnie do zakresu pomiędzy wartością najlepszą i graniczną. Maksymalna ilość punktów przyznana zostanie najlepszej wartości liczbowej parametru (najwyższej lub najniższej w zależności od kryterium oceny), a pozostałe wartości parametrów oceniane będą proporcjonalnie do zakresu pomiędzy wartością najlepszą i graniczną.

- Odpowiedź „Nie” w kolumnie 4, przeznaczonej na odpowiedź wykonawcy, dopuszczona jest tylko wtedy kiedy w kolumnie 3 „Wartość graniczna / Wymaganie” występuje wymaganie „Tak / Nie”.

- Za odpowiedź „Nie” przyznaje się 0 pkt., a za odpowiedź „Tak” przyznaje się maksymalne punkty podane w kolumnie 4 „Punktacja”. Brak potwierdzenia opisu deklarowanego parametru „TAK”, dla wymagania „Tak / Nie”, który podlega ocenie, skutkuje przyznaniem 0 punktów.

- Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………………………………..

(pieczęć i podpis wykonawcy)