# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY

DO WYKONYWANIA OBCIĄŻENIOWYCH BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH

WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

DO PROWADZENIA I ANALIZY BADAŃ

Wykonawca:

| Lp. | Parametry techniczne | Odpowiedź wymagana | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Informacje ogólne |
|  | Bezprzewodowy system do prób wysiłkowych z bieżnią | TAK |  |
|  | Producent oprogramowania do analizy badania | PODAĆ |  |
|  | Nazwa i wersja oprogramowania do analizy badania, kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Licencja bezterminowa na oprogramowanie | TAK |  |
|  | Producent modułu pacjenta | PODAĆ |  |
|  | Nazwa i wersja modelu modułu pacjenta, kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji modułu pacjenta (nie wcześniejszy niż 2023) | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe nigdy nie używane | TAK |  |
|  | Producent bieżni | PODAĆ |  |
| 4 | Nazwa, typ, model, wersja urządzenia, kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji bieżni nie wcześniejszy niż 2023 | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nie używane | TAK |  |
| Wymogi podstawowe |
|  | Rejestracja 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Próbkowanie: |  |  |
|  | 8000 Hz dla impulsów stymulatora | TAK |  |
|  | 4000 Hz w trybie jednego kanału | TAK |  |
|  | 500 Hz w trybie 12 kanałów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość próbkowania 24 bity (0,286 μV/LSB) | TAK |  |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05 ÷ 150 Hz | TAK |  |
|  | CMRR > 100 dB | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych protokołów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji: 360J | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa modułu pacjenta > 100MΩ | TAK |  |
|  | Moduł pacjenta – bezprzewodowy, mocowany na pasie biodrowym | TAK |  |
|  | Zasilanie bezprzewodowego modułu pacjenta z 2 baterii lub akumulatorów NiMH typ AA | TAK |  |
| Wymogi dotyczące oprogramowania do przeprowadzania badania wysiłkowego |
|  | Wyświetlanie 3,6 lub 12 kanałów podczas badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie podczas próby danych pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego czasu trwania badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazwy i czasu trwania aktualnego etapu badania | TAK |  |
|  | Prezentacja aktualnego i docelowego tętna, możliwość ustawienia kryteriów docelowego tętna indywidualnie dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu | TAK |  |
|  | Prezentacja zespołów uśrednionych indywidualnie dla wszystkich kanałów z możliwością złożenia z zapisem wyjściowym | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania własnego komentarza podczas trwania badania | TAK |  |
|  | Prezentacja aktualnej wartości prędkości i nachylenia bieżni oraz przebytego dystansu | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości współczynnika MET | TAK |  |
|  | Prezentacja wykresu ciśnienia | TAK |  |
|  | Prezentacja trendu tętna | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów ST w wybranych odprowadzeniach | TAK |  |
|  | Prezentacja aktualnych uśrednień i poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach | TAK |  |
|  | Możliwość korekcji markerów pomiarowych (punktów Q, J i ST) w dowolnym momencie badania | TAK |  |
|  | Pełny dostęp do panelu konfiguracyjnego podczas trwania badania | TAK |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie z jednoczesną obserwacją aktualnego EKG | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku 12 kanałowego EKG oraz dodawania istotnych fragmentów EKG do raportu końcowego z poziomu okna służącego do przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie | TAK |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią (przejście do kolejnego etapu, zatrzymanie etapu, powrót do poprzedniego etapu, sterowanie parametrami bieżni: prędkość i nachylenie) | TAK |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja parametrów badania | TAK |  |
|  | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów ST, w każdym odprowadzeniu, | TAK |  |
|  | Obliczanie produktu podwójnego i wydruk w tabeli raportu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o analizę późnych potencjałów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o analizę HRV | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania standardowego badania EKG z wydrukiem na drukarce laserowej | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z automatycznym rejestratorem ciśnienia | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych na dyskach CD-R | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wyników badania do zewnętrznego systemu obsługi placówki medycznej co najmniej w formacie .pdf lub. jpg | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji z systemem HIS standardem DICOM i HL7 | TAK |  |
| Parametry bieżni |
|  | Sterowanie bieżnią automatyczne i ręczne | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości w zakresie 0÷19 km/h | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia 0 ÷ 25% | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 systemy awaryjnego zatrzymania bieżni: | TAK |  |
|  | - przycisk na poręczy | TAK |  |
|  | - sznur z czujnikiem (tzw. zrywka) | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary pasa bieżni 1500 x 500 mm | TAK |  |
|  | Odległość powierzchni roboczej od podłogi nie więcej niż 18cm | TAK |  |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze boczne jednolite, np. w formie łuku lub pałąka, bez elementów wystających np. rurek czy podchwytów, stanowiąca układ zamknięty, ograniczający możliwość doznania urazu w przypadku zahaczenia o wystające elementy | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta: do 227kg | TAK |  |
|  | Płynna zmiana prędkości pasa i nachylenia bieżni | TAK |  |
|  | Skok zmiany prędkości: pierwszy 0,8km/h, dalej co 0,1km/ | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracji prędkości i nachylenia | TAK |  |
|  | Antystatyczny i antypoślizgowy pas bieżni | TAK |  |
|  | Funkcja łagodnego startu i zatrzymania bieżni | TAK |  |
|  | Gniazda do komunikacji: RS232 (Com) i USB 1.0 | TAK |  |
|  | W pełni stalowa rama bieżni malowana metodą proszkową | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Urządzenia fabryczne nowe | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie medyczne w języku polskim | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego urządzeniu | TAK Podać minimalne wymagania sprzętowe |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Wersja instalacyjna oprogramowania na zewnętrznym nośniku co najmniej CD/DVD lub PEN-drive | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia i pierwsze uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Załączyć kserokopie dokumentów | TAK |  |
|  | Potwierdzenie spełniani a standardu bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601 – 2-27, Załączyć kserokopie dokumentów | TAK |  |
|  | Termin realizacji dostawy urządzeń - nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesięcy | TAK | Podać oferowany okres gwarancji w miesiącach |
|  | Zapewnienie co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń przeprowadzone w miejscu ich instalacji | TAK |  |
|  | Zapewnienie możliwości dodatkowego szkolenia dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń w trakcie pierwszego roku użytkowania, przeprowadzone w miejscu ich instalacji | TAK |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK | Podać oferowany maksymalny czas reakcji serwisu w godzinach |

UWAGA!

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne,

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wypełniając tabelę nr 1 formularza w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: