# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Aparat do wykonywania badań elektrokardiograficznych

u osób dorosłych i dzieci dla potrzeb  Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

- 4 zestawy

Wykonawca:

| Lp. | Parametry techniczne | Odpowiedź wymagana | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Informacje ogólne |
|  | Aparat do wykonywania badań elektrokardiograficznych | TAK |  |
|  | Producent aparatu | PODAĆ |  |
|  | Model aparatu | PODAĆ |  |
|  | Wersja modelu aparatu | PODAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia aparatu | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji aparatu nie starszy niż 2023 | PODAĆ |  |
|  | Oprogramowaniem umożliwiające rejestrację, analizę, interpretację i archiwizację zapisów EKG na komputerze | TAK |  |
|  | Nazwa oprogramowania | PODAĆ |  |
|  | Wersja oprogramowania | PODAĆ |  |
|  | Licencja bezterminowa na oprogramowanie | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań i analiz u osób dorosłych i u dzieci | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nigdy nie używane | TAK |  |
| Wymogi podstawowe dotyczące prowadzonego badania |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-25:2015; czas trwania analizy max. 5 sek. | TAK |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | TAK |  |
|  | Membranowa klawiatura alfanumeryczna; Zamawiający nie dopuszcza klawiatury wirtualnej na ekranie | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy co najmniej 7’’, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość min. 800 x 480) z panelem dotykowym | TAK Podać parametry |  |
|  | Pamięć wewnętrzna co najmniej 1500 badań | TAK Podać parametry |  |
|  | Wydruk badania na papierze termicznym o szerokości papieru 110 – 112 mm | TAK |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |
|  | Zapis w trybie ręcznym (manual) | TAK |  |
|  | Zapis w trybie automatycznym; 10 s z regulowaną długością wydruku (jednoczasowo oraz czas rzeczywisty) | TAK Podać parametry |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s) | TAK Podać parametry |  |
|  | Długi zapis (co najmniej 8 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii | TAK Podać parametry |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s | TAK Podać parametry |  |
|  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK Podać parametry |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | TAK Podać parametry |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz | TAK Podać parametry |  |
|  | Filtr adaptacyjny (automatyczny) | TAK |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | TAK Podać parametry |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał | TAK |  |
|  | Przetwornik A/C 24 bit | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |
|  | Automatyczny test aparatu | TAK |  |
| Analiza, wydruki i komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi |
|  | Analiza, interpretacja zapisów EKG z poziomu urządzenia | TAK |  |
|  | Zapewnienie archiwizacji zapisów EKG na komputerze | TAK |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny 3 x USB; Ethernet | TAK |  |
|  | Bezpośrednia współpraca z systemami HIS PACS w standardzie DICOM z obsługą zleceń (WorkListy) | TAK |  |
|  | Komunikacja po sieci LAN z systemami HIS | TAK |  |
|  | Automatyczne wysyłanie badań EKG do komputera PC w formacie PDF – wygląd konfigurowany przez użytkownika | TAK |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |
|  | Zapis i odczyt badań z Pen -Drive w standardzie zgodnym z EN 1064 | TAK |  |
| Wyposażenie (opisany poniżej 1 komplet wyposażenia należy powielić dla czterech aparatów) |
|  | Wózek do przewożenia aparatu z wysięgnikiem na kabel pacjenta, z czterema kołami skrętnymi w tym dwoma z możliwością blokowania | TAK |  |
|  | Dwa komplety kabli pacjenta | TAK |  |
|  | Komplet elektrod dla dorosłych - kończynowych (klips – 4 szt.) i elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt. zgodnie ze standardem kolorystycznym dla odprowadzeń V1 – V6) | TAK |  |
|  | Komplet elektrod dla dzieci - kończynowych (klips – 4 szt.) i elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt. zgodnie ze standardem kolorystycznym dla odprowadzeń V1 – V6) średnica elektrod piersiowych dziecięcych nie większa niż 15 mm | TAK |  |
|  | Adapter do elektrod jednorazowych | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie medyczne w języku polskim | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego urządzeniu (o ile jest wymagane do komunikacji z PC) | TAK/NIE DOTYCZY Podać minimalne wymagania sprzętowe |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Wersja instalacyjna oprogramowania na zewnętrznym nośniku co najmniej CD/DVD lub PEN-drive (o ile jest wymagane) | TAK/NIE DOTYCZY |  |
|  | Instalacja urządzenia i pierwsze uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Załączyć kserokopie dokumentów | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesięcy | TAK | Podać oferowany okres gwarancji w miesiącach |
|  | Zapewnienie co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń przeprowadzone w miejscu ich instalacji | TAK |  |
|  | Zapewnienie możliwości dodatkowego szkolenia dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń w trakcie pierwszego roku użytkowania, przeprowadzone w miejscu ich instalacji | TAK |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK | Podać oferowany maksymalny czas reakcji serwisu w godzinach |

UWAGA!

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych, wyjątkiem parametrów opisanych w poz. 54 i poz. 56,    powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne,

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wypełniając tabelę nr 1 formularza w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: